高压灭菌器标准操作规程

- 准备工作：

1、先将蒸汽管道内的冷凝水排放干净，然后打开与灭菌器连接的蒸汽源及水源开关，检查其压力是否达到0.3 ～0.5MPa，水源压力是否达到0.15～0.30MPa规定值。

2、打开空气压缩机电源，待压力达到规定值后，打开压缩空气阀门。

3、闭合设备动力电源和控制电源，将灭菌器电源开关打开，对设备进行预热，为程序运行做好准备。

4、整理待灭菌包裹，捆扎不易过紧，外贴指示胶带。

5、检查密封圈、前封板和门板有无杂物和损坏，用干净的棉布进行擦洗。

- 灭菌操作：

1、打开密封门，将消毒物品（车）推入灭菌室内，包与包之间应留有空隙，四周不要贴于器壁和门板。

2、关闭密封门，根据被灭菌物品选择灭菌程序，检查灭菌参数是否正确，启动运行程序。

3、灭菌过程中，操作人员不得远离设备，应密切观察设备的运行状况，如有异常，及时处理，防止意外事故发生。

4、做好灭菌效果的监测，记录存档，便于追踪调查。

5、灭菌结束后，待室内压力回零后，方可打开后门取出物品。

6、灭菌物品从灭菌器中取出后，应仔细检点放置，防止二次污染。

- 关机：

1、打开前门，将电源开关关闭,切断设备控制电源和动力电源或空气压缩机电源。

2、关闭蒸汽源，供水阀门及压缩空气阀门。

3、每日工作完毕，灭菌器内外及其操作间应保持清洁，应将灭菌室污物清洗干净，每周一次小保养，每月一次大保养，疏水阀应三个月清理一次，进汽与进水管路上的过滤器，应半年清理一次，以防杂质堵塞。

- 注意事项：

1、已灭菌的物品不得与未灭菌物品混放。

2、合格的灭菌物品，应注明灭菌日期，合格标志。