隔离检疫笼具标准操作规程

- 开关机操作

1.1运行模式：“手动”和“自动”，只有在关机的情况下才能进行切换。

1.2一键开关机：可实现一键开关机操作，只有在开启的情况下其他的设备才能进行开关机操作。

1.3自动模式：一键开机时，送风机1、送风机2和排风机会自动开启，排风机则按照排风机设定的速度运行，送风机根据压差自动调节；自动模式下可分别关闭送风机1、送风机2和排风机，关闭后不能单独打开，需要使用一键开关机关闭系统后，再进行操作。

1.4手动模式：所有设备均通过点击相应的开关进行开启和关闭。

1.5紫外灯和照明灯：无论是“自动”还是“手动”均可通过点击相应的开关进行开启或关闭。

1.6开关按钮及状态显示：绿色：开启 红色：关闭。

- 机组状态

机组状态界面如下图

2.1报警状态：无故障均显示“正常”，详细的报警信息可以通过点击“报警记录”切换到报警记录画面查看。

送风机1、送风2及排风机：正常或故障。

压差报警状态：高压、低压或正常。

滤网报警状态：更换或正常。

2.2运行状态：开或关；其中运行模式为手动或自动。

2.3运行参数：显示排风机、送风机1和送风机2的速度（%），显示紫外灯倒计时和滤网累计使用时间，显示各机组压差和温湿度及风机状态。

2.4 动画显示：风机状态。。

2.5、设定参数：压差1、压差2、紫外灯1和紫外灯2的消毒时间可通过机组状态界面进行设置，点击相应显示框弹出小键盘进行设置；压差的设定范围为“参数设置”里面的高限和低限之内；紫外灯消毒时间最大设置秒数为65000s。

2.6、风机组态：分为3种模式，关机模式下设置才能有效。

“1”：只能使用送风机1，送风机2不能使用；

“2”：只能使用送风机2，送风机1不能使用；

“3”：送风机1、送风机2都可以使用。

- 报警记录

报警记录界面如下图

- 参数设置

参数设置界面如下图：

4.1点击参数显示框进行设置，参数设置后，需按弹出小键盘的“Enter”键数据才会保存。

4.2压差设定值：不能超过所设定的压差报警上限和压差报警下限，无小数位。4.3压差上下限报警：范围-100-100Pa，无小数位。

4.4温度上下限报警值：上限最高为80℃，下限最低为-20℃，无小数位。

4.5湿度上下限报警值：0-100%RH，无小数位。

4.6 PID 值：-100-100，两位小数。

4.7送排风机上下限值：0%-100%，无小数位。

4.8滤网更换时间设定：0-65000 小时，无小数位。

4.9紫外灯消毒时间设定：0-65000 秒。

4.10滤网更换：当滤网使用时间到达设定的滤网更换时间后需要更换新的滤网，更换后点击“滤网1”或者“滤网2”按钮，在机组状态界面中，“滤网1累计时”或“滤网2累计时”重新开始计时。

4.11系统日期或时间设定：长按年月日或时分秒显示区 3 秒左右，可设定系统日期或时间。